## test log
Hydraulic Test (No.9-2, 試験区間：669.50 - 677.00 mabh, 区間長:7.5m, Double Packer)
目 的 ： | 月吉断層本体部の水理パラメータ(T,K,S,Ss,H)およびフローモデルの把握
掘 削 ： | 2001/7/22 深度668.83-673.26mabh，2001/7/25～7/26 深度673.26-690.03mabh
逸水防止： | 2001/7/23～2001/7/24 579.70～673.26mabh間、LCMによる逸水防止作業
B T V ： | 2001/8/22～8/23 孔内洗浄，8/24 BTV計測
物理検層： | 2001/8/25～8/26 一般物理検層，8/27～8/29 フローメータ検層
Date | Time | Activities | Comment
2001年 | ～15:30 | 動員：大成基礎設計２名 | パッカー位置 上側： 668.0-669.5mabh 下側： 667.0-678.5mabh 試験区間長 ： 7.5m 試験装置本体 全長 21.5m （パッカー･ストレーナー 10.5m +ユニット11.0m）
8月29日 （水） | 16:40～18:00 | 試験方法・手順について打ち合わせ
| 18:00～23:00 | 試験装置搬入，組立 | MIU-2倉庫から搬入
| 23:00～ | パッカー拡張試験・試験装置作動チェック | わずかな圧力減少が検知されたため、リーク箇所の確認を行ったが、特定できなかった。試験に大きな支障はないと判断し、そのまま装置の挿入を行うこととした。
2001-08-30 | ～ 3:00 | (JNC竹内氏立会)
（木） | 8:00～ 9：30 | 試験装置挿入準備 | 8:50 孔内水位 3.85 mabh(GL-3.33m)
| 9:30～ | 試験装置挿入開始
|  | (10:00～11:10) 地上部にて下部パッカー内および上下パッカーをつなぐチューブ内のエア抜き作業を実施。エア抜き終了後、下部パッカーおよびストレーナ管を孔内に挿入。 | パッカー，チューブ，管内のエア抜きはNagraのBernd氏の指導による。
(11:10～12:40) 地上部にて、上部パッカーのエア抜きを実施。エア抜き後に孔内に挿入。
(12:40～13:30) 地上部にて制御・測定ユニット部のエア抜きを実施。エア抜き後に孔内に挿入。
|  | (14:15～15:10) JFTロッド準備 | （14:15～15:45 強い雨）
|  | (15:10～20:00) ＪＦＴロッド挿入 | 3m×1本，5m×37本
|  | (20:00～4:00) ＪＦＴロッド挿入 | 5m×77本
2001-08-31 |  |  | (合計 3m×1本，5m×114本，全長 573m)
（金） | ～7:00 | (4:00～7:00) 3インチ管 挿入 試験装置挿入完了 | 挿入所要時間(休憩等を含む) 21時間30分
| 7:00～ 8:45 | 場内片付け パッカー拡張準備 | ・試験区間 669.50～667.00mabh （586.86～593.29mbgl） ・試験区間容積 0.107445m3 ・P2圧力計（試験区間）位置 662.55mabh（580.91mbgl） ・P1圧力計（下区間）位置 664.58mabh（582.65mbgl） ・P3圧力計（上区間）位置 664.98mabh(582.99mbgl) ・P4圧力計位置 76.00mabh( 66.32mbgl)
| 8:45～13:05 | パッカー拡張(INF) 8:43 File.40831inf | ３インチ管内水位 72.40 mbgl ３インチ管内の圧力をN2ガスにより上昇させる。 管内の圧力が孔内の水圧と同等になるまでに１時間を要す。 拡張完了時，パッカー圧とP1との差1.4MPa，P2との差1.7MPa INF 所要時間 4時間20分
| 13:05～14:21 | 間隙水圧測定(PSR) | File.40831inf 継続 13:16 P2 5.61934 MPa 14:14 P2 5.61940 Mpa パッカーと試験区間の圧力安定 PSR 所要時間 1時間16分
| 14:21～14:50 | パルス試験(PW1) | 14:21 File.40831PW1 管内水位 14:10 69.25 mbgl， ΔH=67.35m パルス試験による 3インチ管内の水位上昇： 5cm=250cc 試験開始時、パッカーの弾性変形の影響と思われる区間圧力のバラつきあり。データの信頼性が低いため、解析ではこの部分はキャンセルすべきである。
PW1による解析結果(Hvorslev) T= 1.92 ×10-8 m2/sec k= 2.56 ×10-9 m/sec PW1 所要時間 29分
| 14:50～20:00 | スラグ試験(SW) | 14:48 File.40831SW1 開始 14:52 SW開始時 ΔH=66.16m 18:25 データ回収のためファイル中断 18:29 File.40831SW2 開始 P1，P2 安定
SWによる解析結果(Hvorslev) T= 1.11 ×10-7 m2/sec k= 1.49 ×10-8 m/sec SW 試験所要時間 5時間10分
| 20:00～ | スラグ試験(SWS) (20:00) Shut-in | SWS開始時 M(P): 5.23887 Mpa shut in 時、パッカー圧(PP)にも変化が見られた。
９月１日 (土) |  | (8:45) 状況報告 ＦＡＸ：NH-18 | スラグ試験(SW，SWS)の進行状況 ・圧力変化(ハードコピー)，ΔP-t，(dP/dLnt)-t グラフ ・試験区間圧力(P2) 20:00 5.23887 MPa 7:40 5.53779 Mpa ・区間上部圧力(P3) 7:40 5.53994 Mpa
SWSによる解析結果(Agarwal) T= 5.30 ×10-8 m2/sec k= 7.07 ×10-9 m/sec
| ～9:50 | スラグ試験(SWS)終了 | 9:50 File.40831SW2終了 (SW/SWS終了) SWS 所要時間 13時間50分
| 9:50～10:01 | パルス試験(PW2) | 9:51 File.40901PW2 開始 M(P)初期値 5.54300 MPa ３インチ管内水位 9:45 44.52 mbgl ΔH=35.95 m パルス試験による３インチ管内の水位上昇： 1.7 cm=84cc 10:01 File.40901PW2 終了
PW2による解析結果(Hvorslev) T= 3.05 ×10-8 m2/sec k= 4.07 ×10-9 m/sec PW2 所要時間 11分
| 10:01～11:20 | パッカー収縮(DEF) | 10:02 File.40901def. 開始 10:03 パッカー排水開始 パッカー収縮 所要時間 1時間19分
| 11:20～24:00 | 試験装置回収 (11:20～14:25) ３インチ管回収 | 12:00～13:00 休憩
(14:25～23:00) JFTロッド
|  | (20:00) 状況報告 ＦＡＸ：NH-19 | 20:00 現在 ３インチ管 85.5m，JFTロッド5m×74本 回収
|  | (23:00～24:00) 測定ユニット・パッカー回収 試験装置回収作業完了 | 回収所要時間(休憩等を含む) 12時間40分
JNC NED 大成基礎